如何检测电子地磅故障与维修

一、电子地磅故障简单检查

1.无显示: 是否机内电池欠压造成自动关机（有内置电池机种）

交流电源电压是否与产品标示的电压相符保险丝是否熔断（使用交流电机种）

2.无法充电:交流电源电压是否与产品标示的电压相符保险丝是否熔断（使用交流电机种）

3.数字跳动:感应器连线是否良好感应器及显示器是否受潮,感量设置是否过小,AD转换速率是否设置过高,是否有振动、风吹等干扰,秤台是否碰触異物.

4.线性不佳:是否感应器保护装置起作用是否经过线性校正（有线性校正机种）线性校正所用砝码是否正确（有线性校正机种）,是否感应器超载

5.无法打印:印表机类型是否设置正确,读数是否稳定、稳定标记是否亮,印表机连线是否插好,印表机电源是否打开,印表机是否联机（仅24针印表机）

6.无法累加:累加前是否回零位按累加键时是否稳定

7.无法通过串行端口通讯:波特率、发送方式设置是否正确,RS-232C连线接触是否良好,RS-232C连线是否过长

8.开机不归零:自动归零范围是否设置过小,秤台上是否有物品.

9.手动归零无效:手动归零范围是否设置过小,当前读数是否稳定

10.无法秤重:感应器连线是否牢固,是否经过标定（有线性校正机种必须先进行线性校正）

11.是否以超级用户密码进入（软体保护机种）,是否短路校正跳线（铅封保护机种）.

12.卸载后不归零:零位跟踪设置是否过小,秤台是否碰触异物.

13.背光无效:是否电池不足,当前重量是否小於最小秤量.

14.检重无效:当前重量是否小於最小秤量,检重鸣叫是否开启.

15.开机鸣叫:是否经过标定,感应器连线是否完好,是否设置了检重.

以上是我们结合多年维修经验总结出来的，各种维修方法，共大家分享！

二、 判定电子地磅传感器好坏的几种方法

1.首先检查传感器的阻值有没有发生变化;一般来说超过标称阻值6欧以上，就可断定为坏了;

2.检查激励电压够不够，特别是长距离传输时，电压损失是很严重的，最好是采用6芯传感器;

3.检查周围有没有强电压干挠;

4.每根线测量对地阻值，如果阻值少于500M，就可以判定损坏了;

5.检查传感器外观有没有损坏，外观变形，腐蚀这是一目了然的。

上海香川电子衡器有限公司技术部

联系人：郭晓金   电 话：13661782675  座 机：021-51087563

Q Q：810399169  传 真：021-51693792